熔浆机需求参数：

▲1、最大化浆量：≧20袋，浆液至少涵盖范围：50 ml -200 ml/袋。

2、循环水泵流量：≥40kg/min；水量：95kg±10℅。

3、解冻时间至少涵盖：20~30 min。

4、控温范围至少涵盖：30 ~42°C；控温精度：±0.5 C；分度值：0.1。

5、干式解冻，避免血浆袋与水的直接接触。

6、采用柔性医用复合材料，具有良好导热性。

▲7、控制系统能监测解冻全过程，当超温等异常情况出现时，自动发出声、光报警信号，自动降温。

▲8、自动补水功能，工作室无需地漏。

9、全不锈钢水箱、清洁卫生、消毒方便。

10、水循环系统能够迅速、充分地融化血浆，减少纤维蛋白的析出，无“热点”，不破坏血浆有效成分，确保冰冻血浆的解冻及使用质量。

11、故障响应时间＜24小时。

12、质保期不少于1年。