助力升降输液架需求参数：

1、适用于骨科、妇产科、泌尿外科、普外科、急诊科等相关手术。

2、具备机械原理结构，无需插电电源。

▲3、具备弹力负荷开锁控制功能，具备独立、无极升降按钮，释放按钮可将冲洗袋随意锁停在所需高度和压力，采用齿轮齿条咬合自动安全锁止，滑动孔锁定，防坠落。

4、具备助力提升系统，内含弹簧、滑轮组合、滑块组合，组成无阻力负荷升降系统，机械辅助提升。

▲5、具备无阻力负荷升降系统，自锁装置，可承载手术所需的冲洗液，至少四个独立升降挂钩，单钩承载≥10Kg，最大总负荷共可承载≥40Kg。

6、具备设备悬挂杆件，可悬挂多个注射泵，移动时可做推拉扶手。

7、主体采用医用级合金材料，优质轴承盖直线轴，挂钩选材 304 不锈钢，表面镀铬。

▲8、挂钩高度可调节范围至少包括：1700mm-2500mm，调节行程：≧800mm。

9、具有清晰刻度标尺。

10、质保期不少于1年。