**染色机需求参数：**

1、适用于各实验室场所等染色。
▲2、具有安全功能，盖子闭合时才能操作，运行时自动开启电子锁，确保安全。
3、具备自动进样，自动加载玻片，无需人为干预。
4、抗酸染色时间＜10分钟/次。
5、具备自动离心干燥，无需单独染色仓位加热烘干，即可直接用于镜检。
▲6、具备切换染色方法功能，只需切换程序模式，无需手动更换染液。
7、具备采用离心染色方式，染液用量≤2ml/片，无交叉污染。
▲8、具备至少抗酸染色、荧光染色模式。
▲9、一次可至少染色16张玻片，每小时可染色至少90张。
10、具备单独清洗管路，可用乙醇对管路、喷嘴进行自动清洗和喷量检测。

11、具备全中文液晶触摸屏，能显示机器运行状态和染色时间等参数信息。