需求参数：

▲1、≥5寸彩色液晶屏，可显示治疗剂量、治疗波形、治疗处方、治疗时间等各种数据。

▲2、至少四路中频电疗法、四路离子导入，含二组干扰电疗法。

3、具有透热功能，导电橡胶最大透热温度≤60℃，多档可调。

▲4、不少于99个处方；具有低频调制中频电流疗法、药物离子导入、正弦调制电流疗法、脉冲调制电流疗法、等幅中频电流疗法、干扰电流疗法。

5、中频频率：2～10KHz；调制频率：0～150Hz。

6、调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波。（附检测报告）

▲7、调制方式：调制方式为调幅，根据处方不同可连续调制、变频调制、间歇调制、断续调制（附检测报告）。

▲8、调幅度为0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。

9、干扰电差频频率范围为0～200Hz内。

10、干扰电动态节律范围为4s～10s内。

11、干扰电差频变化周期范围至少为15s～30s。

12、具有定时装置，允差±5%。

▲13、连续工作时间应≥4h。

14、工作噪声≦60dB。

15、尺寸（长宽高）：21520mm×350mm×850mm。

16、整机重量：≤20kg。

17、质保期不少于1年。