需求参数：

1、适用于肺功能康复训练治疗，顽固性呃逆、哮喘等症治疗和部分慢性呼吸病症康复辅助治疗。

2、通过功能性电刺激膈神经引起膈肌收缩，改善通气。

▲3、具备可调单频的脉冲频率30-50Hz可调。

▲4、具备脉冲宽度≤200us。

▲5、具备起搏次数至少范围：5-15 次/分钟可调。

▲6、具备刺激强度至少范围：0-25V 可调。

7、具备脉冲幅度值：在负载阻抗为 510Ω时，输出脉冲幅度＜30V。

8、具备内置锂电池，电池续航时间≥8小时。

9、主机重量≤500g，尺寸≤200mm×100mm×25mm。

10、理疗电极片导电阻抗≤2000Ω。

11、具有倒计时功能，每次波形开始输出后开始倒计时；结束时有提示功能。

12、具有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有 LED 闪光指示功能。

▲13、单次治疗时间至少涵盖：5-120min，多档可调。

14、质保期不少1年。

主要配置（单台）：

1.主机1台；

2.导线2条；

3.电极片2套。